# FORMULARZ OFERTY

.........................., dnia.................

Ja (my) niżej podpisany (-i)

działając w imieniu:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

z siedzibą w ...................................... kod..........................

przy ulicy ............................... nr................

tel. ......................................... e-mail ……………....................

NIP ....................................... REGON .......................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu PN 512/2020 na dostawę, do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego zestawu do ultra super - rozdzielczej mikroskopii fluorescencyjnej w technologii Minflux wraz z akcesoriami, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej „specyfikacja techniczna”), zwanego dalej „Przedmiotem zamówienia”, zgłaszamy niniejszą ofertę i oświadczamy, że:

- Oferuję(my) realizację Przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie:

| Nazwa | Ilość | wartość netto [PLN ] | wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do ultra super-rozdzielczej mikroskopii fluorescencyjnej w technologii Minflux, | - szt. |  |  |

- Oświadczam(y), że w terminie do …………………. (nie później niż 16 tygodni od dnia zawarcia umowy) dostarczę (my) Przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego, zainstaluję(my), uruchomię(my) oraz przeprowadzę(my), ……….. dniowe, kompleksowe  szkolenie wstępne z obsługi i oprogramowania Przedmiotu zamówienia, dla dowolnej liczby osób (max 10) wskazanych przez Zamawiającego.

- Oświadczam(y), że urządzenie ma możliwość lokalizacji pojedynczych cząsteczek ze zwiększoną rozdzielczością: *

- 5 nm > x > 2 nm   (……..)

- 2 nm >= x > 1 nm  (……..)

- x <= 1 nm              (……..)

* zaznaczyć oferowaną rozdzielczość

- Oświadczam(y), że urządzenie ma możliwość przeprowadzenia pomiaru w technologii:

- MINFLUX w minimum 3 kolorach jednocześnie tak (……) nie (……)

- STED FLIM w minimum 3 kolorach jednocześnie tak (…..) nie (……)

- Oświadczam(y), że zgodnie z kryterium „szkolenie poinstalacyjne”

przeprowadzę (my), w okresie 2 lat od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego  Przedmiotu zamówienia,  ………………….. 2-dniowe szkolenie (a) poinstalacyjne, (minimum jedno), obejmujące co najmniej 12 godzin szkolenia z obsługi, oprogramowania i funkcjonalności Przedmiotu zamówienia, prowadzone przez eksperta, dla dowolnej liczby osób (max. 10), wskazanych przez Zamawiającego i oświadczamy, że każde szkolenie odbędzie się w terminie jednego miesiąca od daty mailowego wskazania przez Zamawiającego wstępnego terminu  jego przeprowadzenia.

- Oświadczam (my), że zapewniam (my) ciągłość pracy Przedmiotu zamówienia, przez okres  ………… (minimum 36 miesięcy), liczonych od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego i zobowiązujemy się do udzielenia na ten okres gwarancji, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt I.15 SIWZ oraz zapewnienia możności przeprowadzania w tym okresie konsultacji z ekspertami, dotyczących spraw technicznych oraz aplikacyjnych związanych z funkcjonalnością Przedmiotu zamówienia, w nieograniczonej ilości, w formie telefonicznej lub mailowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony internetowej,

- Oświadczam(y), że załączam(y) do oferty szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego Przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnianie wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji technicznej, stanowiący załącznik nr 1 do oferty.

- Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega zmianie do końca realizacji Przedmiotu zamówienia oraz obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia objętego przetargiem na warunkach określonych w SIWZ.

- Oświadczamy(y), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, akceptuję(my) jej postanowienia bez zastrzeżeń oferując wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

- Oświadczam(y), że jestem(jesteśmy) związany(i) ofertą na czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy, warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.

- Oświadczam(my), że Przedmiot zamówienia wykonamy osobiście. Jednakże w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom oświadczam(my), że wykonają oni następującą część zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczam(y), że zgadzam(y) się na płatność wynagrodzenia zgodnie z warunkami i w terminach określonych w projekcie umowy.

- Oświadczam(y), że wnieśliśmy wadium:

- forma i kwota wniesionego wadium: …………………………………………………………

- nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu: ………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam(y), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się z projektem umowy i akceptuję(my) bez zastrzeżeń jego treść. Przyjmuję(my) do wiadomości treść art. 144 ustawy Pzp zabraniającą istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem możliwości wprowadzenia zmian w okolicznościach wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ.

- Oświadczam(y), że dostarczony Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.

- Oświadczam(y), że dostarczany Przedmiot zamówienia będzie gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz będzie wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.

- Oświadczam (my), że oferowany Przedmiot zamówienia w dniu złożenia oferty nie jest przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Oświadczam(my), że wszystkie informacje, które nie zostały przez nas wyraźnie zastrzeżone, jako stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, nie zostały zabezpieczone (np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty w odrębnej kopercie lub w przypadku dołączenia informacji na nośniku danych zabezpieczonym hasłem) oraz co do których nie wykazaliśmy, iż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, są jawne.

- Zapewniam(y) możliwość zgłaszania awarii przez ……... godzin na dobę, w godzinach od …….do………, w dniach od. pn. do pt. (min. 8h na dobę od godz. 9.00 do 17.00)

-e-mailem na adres ………………………………...

- Zapewniam(y) obsługę serwisu technicznego przez …..godzin na dobę, w godzinach od……..do……….…, w dniach od …….. do…….. (min. ……h na dobę w godz.. od godz. ………..do………..)

- e-mailem na adres …………………………………,

- Oświadczamy, że posiadam(my) status mikroprzedsiębiorcy/małego przedsiębiorcy/dużego przedsiębiorcy* w rozumieniu załącznika I rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm).

(*) – niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1 do oferty

Szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego Przedmiotu zamówienia

Uwaga:

W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem elementów innych (równoważnych) niż wymagane przez Zamawiającego - np. poprzez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego urządzenia równoważnego.

Oferuję(my) dostawę zestawu do ultra super-rozdzielczej mikroskopii fluorescencyjnej 
w technologii Minflux……………………………………………………………………..
(należy podać nazwę/model/typ/nr seryjny/itp)

| Lp. | Parametr wymagany | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość lokalizacji i śledzenia pojedynczych cząsteczek z dokładnością <5 nm w żywych komórkach w 3D (w wymiarach x, y i z) |  |  |
| 2. | Możliwość pomiaru w technologii MINFLUX, STED oraz FLIM w minimum 2 kolorach i w 3D |  |  |
| 3. | Możliwość analizy danych z pomiarów wielokolorowych w 3D z wykorzystaniem MINFLUX, STED i FLIM |  |  |
| 4. | Stacja robocza, obudowa i oprogramowanie do MINFLUX - min. 32 GB pamięci RAM, procesor min. 4-rdzeniowy o min. taktowaniu rdzenia 1,80GHz zbudowany w oparciu o proces litografii max. 14nm obsługująca pamięć RAM DDR4-2666, karta graficzna z min 6 GB, min. dwuslotowa - Płyta sterująca z możliwością aktualizacji oprogramowania układowego - Pakiet oprogramowania obejmujący pozyskiwanie i analizę obrazów MINFLUX - graficzny interfejs użytkownika oraz interfejs w języku Python do automatycznych pomiarów - monitor min 32 cale - klawiatura bezprzewodowa i mysz bezprzewodowa |  |  |
| 5. | Pakiet oprogramowania do zbierania i analizy danych dla wielokolorowego obrazowania w technologii MINFLUX, STED i FLIM w 3D - Sterowanie skanerami wiązek - Wielokanałowa akwizycja danych - Możliwość bezpośredniego zliczania fotonów - Gotowy do FLIM - min. 6 kanałów rozdzielczych do zliczania pojedynczych fotonów z rozdzielczością czasową <100ps - Zestaw sterowników do komponentów zewnętrznych - możliwość uzyskania dostępu do integracji nowych urządzeń - Zestaw narzędzi analitycznych do mikroskopii ilościowej (w tym możliwość dekonwolucji liniowa i nieliniowa (RL) |  |  |
| 6. | Korpus mikroskopu odwróconego - Metody detekcji: fluorescencja VIS, fluorescencja UV, mikroskopia jasnego pola - Gotowość do różnicowego kontrastu interferencyjnego (IR-) i kontrastu fazowego (opcjonalnie aktualizacje/ulepszenia) - Transmisyjny iluminator Koehlera (lampa halogenowa) - Zmotoryzowane koło filtra z głowicą z min. 6 pozycjami - Zmotoryzowane ogniskowanie z dokładnością do nm - Okular szerokokątny - Kondensator manualny - Pełna integracja ze sprzętem i oprogramowaniem - System do sterowania z oprogramowaniem i panelem dotykowym |  |  |
| 7. | Stolik mikroskopowy do skanowania w płaszczyźnie XY (w technologii ultradźwiękowej) wraz z jednostką sterującą i joystickiem do pozycjonowania próbki - Rozdzielczość nie gorsza niż 0,1 μm - Integracja z oprogramowaniem sterującym mikroskopem - Zoptymalizowany i przetestowany pod kątem obrazowania MINFLUX |  |  |
| 8. | Obudowa izolująca – chroniąca przed wstrząsami i światłem (zapewniająca detekcję pojedynczych fotonów bez zanieczyszczenia fotonami tła) |  |  |
| 9. | Stół optyczny |  |  |
| 10. | Skaner wiązki dopasowany do zastosowań MINFLUX z dużą stabilnością - Konstrukcja bez soczewek do skanowania - Pozycja i kąt wiązki adresowalne niezależnie - Dowolny obrót pola widzenia oraz przechylanie obrazu w 3D - Maksymalny rozmiar obrazu przynajmniej 256 Mpx - Maksymalne pole widzenia nie mniejsze niż 50 um x 50 um (dla obiektywu 100x) |  |  |
| 11. | Pakiet optyczny dla MINFLUX z pełną automatyczną regulacją wszystkich wiązek i obiektywów z poziomu programu i automatycznym ustawianiem i synchronizacją wiązek |  |  |
| 12. | Zestaw luster korygujących dla MINFLUX w 3D (odkształcalne lustro o precyzji nie gorszej niż kilka nanometrów) |  |  |
| 13. | Aktywna stabilizacja próbki z dokładnością do kilku nanometrów we wszystkich 3 wymiarach - Wysokodynamiczne piezo z rozdzielczością poniżej 1 nm i czasem odpowiedzi w zakresie ms - Uniwersalny uchwyt na próbki - Kamera CCD z szybką aktualizacją >10 fps - Moduł oprogramowania do ciągłej stabilizacji podczas pomiaru |  |  |
| 14. | Ultraszybki (>100 kHz) skaner wiązki do obrazowania MINFLUX z dokładnością < 1 nm wraz z optyką i optomechaniką oraz integracją - Zakres długości fal min 400nm - 800nm |  |  |
| 15. | Moduł lasera aktywacyjnego do MINFLUX – 405 nm, cw i pulsacyjny (puls poniżej 100 ps) z modulacją cyfrową i analogową oraz pełną integracją systemu i oprogramowania |  |  |
| 16. | 3 moduły laserowe wzbudzające o wysokiej mocy (>= 0.5 W) do obrazowania / śledzenia cząsteczek w trybie MINFLUX wraz z pełną integracją systemu i oprogramowania - Wzbudzenie w przedziałach: 480-490 nm, 550 – 570 nm, 630-650 nm - Ultraszybka kontrola mocy |  |  |
| 17. | 3 moduły kształtu wiązki dopasowane do modułów laserowych MINFLUX wraz z pełną integracją systemu i oprogramowania - Możliwa regulacja PSF - Kompatybilne z rożnymi obiektywami (od wodnych, przez olejowe po silikonowe) |  |  |
| 18. | Minimum 6 wysokoczułych detektorów, z których min. 3 mogące pracować w trybie detekcji spektralnej - Moduły APD zliczające pojedyncze fotony z wydajnością detekcji > 50% - Optyka uzupełniająca (filtry, rozdzielacze wiązki, zwierciadła) |  |  |
| 19. | Minimum 4 Obiektywy, w tym - 1 obiektyw 20x wodny lub olejowy - 1 obiektyw 60x-63x wodny lub olejowy - 2 obiektywy >=100x, w tym jeden o NA 1.35 +- 0.01 |  |  |
| 20. | Moduł szerokiego pola do epifluorescencji z portem na kamery - Oświetlenie LED pokrywające szeroki zakres fal z możliwością symultanicznego wykorzystania min. 4 LED jednocześnie - Kostki filtrujące dla min. 6 rożnych zakresów wśród nich 4 to DAPI / FITC / Cy3 / Cy5 |  |  |
| 21. | Kamera fluorescencyjna o wysokiej czułości do wykrywania epifluorescencji zintegrowana z oprogramowaniem - Cyfrowa matryca CMOS - Min. 2048x2048 pikseli - Wydajność kwantowa > 80% |  |  |
| 22. | Moduł minimum 3 laserów pulsacyjnych wzbudzających dla fluorescencji i STED - Długość fali w granicach, 480-490 nm, 550 – 570 nm, 630-650 nm - Tryb impulsowy pikosekundowy - Programowa i ultraszybka kontrola mocy - Kompatybilne i zoptymalizowane dla wzbudzenia STED |  |  |
| 23. | Minimum dwa moduły laserowe STED pulsacyjne o dużej mocy - Moduł laserowy 775 nm (+-5 nm), o mocy >1000 mW oraz moduł laserowy 595 nm (+-5 nm) > 300 mW - Oba moduły wyposażone w migawki z szybką przesłoną - Oba moduły wyposażone w ultraszybką kontrolę mocy i regulowanym rozmiarem wiązki, zintegrowane z systemem i umieszczone w bezpiecznej obudowie |  |  |
| 24. | Moduł obrazowania STED w 3D ze zwiększoną rozdzielczością dla min. 2 laserów STED wraz z oprogramowaniem zintegrowanym z systemem - Rozdzielczość poniżej 50 nm w 2D i poniżej 100 nm w 3D - Możliwość kształtowania tzw. point spread function |  |  |
| 25. | Możliwość obrazowania STED i kontroli parametrów w trybach obniżających ilość potrzebnego światła i zwiększających rozdzielczość. Parametry: - 100 x obniżenie intensywności światła potrzebnego do obrazowania (dla zwiększenia przeżywalności komórek) w porównaniu z klasycznym STED - Rozdzielczość <25 nm w xy oraz <75 nm w osi z |  |  |
| 26. | System do pomiaru czasów życia fluorescencji i obrazowania FLIM wraz z oprogramowaniem do zbierania i analizy danych FLIM, FCS, FRET, zintegrowanym z systemem i oprogramowaniem MINFLUX - System zliczania pojedynczych fotonów skorelowany czasowo (tzw. TCSPC) - Jednoczesna wielokolorowa rejestracja czasów życia (min 2 kanały detekcji – każdy umożliwiający analizę czasów życia każdego fotonu) - Oprogramowanie FLIM do akwizycji/zbierania i analizy danych (także z technik FCS, FRET) umożliwiające analizę czasu życia każdego detektora fotonów w locie |  |  |
| 27. | Zestaw monitoringu i kontroli atmosfery do obrazowania przyżyciowego - Monitoring i kontrola CO2, temperatury i wilgotności - Możliwość stabilizacji temperatury w 37 oC - Kontrola poziomu CO2 przynajmniej od 0 do 10% |  |  |
| 28. | System zapewniający ochronę sprzętu przed spadkami napięcia / nagłej przerwy w dostawie prądu (np. typu UPS) |  |  |

Załącznik nr 3 do oferty

__________________________________

__________________________________

__________________________________

(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)

________________, dnia _____________ r.

ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY 
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu __________________________ z siedzibą w ______________________ oświadczam, że na zasadzie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) zobowiązujemy się udostępnić Wykonawcy przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego PN 512/2020 na dostawę zestawu do ultra super-rozdzielczej mikroskopii fluorescencyjnej w technologii Minflux, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ tj._________________________________ z siedzibą w ___________________________________ (dalej: „Wykonawca”), następujące zasoby: 	_______________________________________________________,

-	_______________________________________________________,

-	_______________________________________________________,

-	na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w postępowaniu:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w następujący sposób: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizujemy Przedmiot zamówienia, których wskazane zdolności dotyczą.

Z Wykonawcą łączyć nas będzie: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________	
(podpis)