Zamawiający:

INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

przetarg nieograniczony

postępowanie o wartości większej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

(tekst jednolity Dz.U. 2007 Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami)

DOSTAWA SPEKTROMETRU NMR 700 MHz

DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU ”ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO INSTYTUTU CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN W ZAKRESIE ANALIZY STRUKTURALNEJ BIOMOLEKUŁ METODAMI NMR I KRYSTALOGRAFII”, NR UMOWY: UDA-POIG.02.01.00-30-182/09-00

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Poznań, maj 2010 r.

SPIS TREŚCI

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	4

1.	Nazwa oraz adres kontaktowy Zamawiającego	3

2.	Tryb udzielenia zamówienia	3

3.	Określenie przedmiotu zamówienia	3

3.1	Składanie ofert częściowych	3

3.2	Składanie ofert równoważnych	3

3.3	Przewidywane zamówienia uzupełniające	4

3.4	Składanie ofert wariantowych	4

3.5	Umowy ramowe	4

3.6	Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej	4

4.	Termin wykonania zamówienia	4

5.	Warunki udziału w postępowaniu	4

6.	Oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty	4

7.	Sposób spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu	6

8.	Sposób kontaktowania się z Zamawiającym	6

8.1	Korespondencja:……...………………..……………………………………………………….6

8.3	Modyfikacja SIWZ:…………………………………………………………………………….7

8.4	Przedłużenie terminu składania ofert:………………………………………………………….7

8.5	Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:……………………………….……...……..7

9.	Wadium	7

10.	Termin związania ofertą	7

11.	Przygotowanie oferty	8

12.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	9

13.	Uzupełnianie dokumentów, poprawianie, wyjaśnienia treści oferty	9

14.	Wykluczenie Wykonawcy	10

15.	Odrzucenie oferty	10

18.	Opis kryteriów, które Zamawiający zastosuje przy wyborze oferty	10

19.	Gwarancja	14

20.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	15

21.	Ogłoszenie wyników postępowania	15

22.	Zawarcie umowy i jej istotne postanowienia	15

23.	Środki ochrony prawnej	15

III.	 PROJEKT UMOWY	22

IV.	SPECYFIKACJA TECHNICZNA  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	30

I. CZĘŚĆ OPISOWA

## Nazwa oraz adres kontaktowy Zamawiającego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

adres kontaktowy: ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

tel. 61 852 85 03, faks: 61 852 05 32

strona internetowa: http://www.man.poznan.pl/pcss/public/zampub/index.html

lub www.ibch.poznan.pl – zakładka zamówienia publiczne

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 8:00-16:00

## Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art.39 Pzp. ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn.:Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), zwaną dalej „Pzp”.

## Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, spektrometru NMR o częstotliwości rezonansowej 700 MHz dla 1H  (16.5 T) umożliwiającego zwiększenie przepustowości badań w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami biomolekularnej spektroskopii NMR wraz 
z osprzętem, oprogramowaniem, instalacją i uruchomieniem.

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:

  - bezpłatne szkolenie z obsługi urządzenia podczas instalacji oraz min 10 h szkolenia po instalacji wraz 
z wykonaniem testów potwierdzających sprawność spektrometru oraz zgodność parametrów 
z dostarczoną specyfikacją (m.in. dla wszystkich sond odpowiednie testy czułości, rozdzielczości 
i kształtu linii, wygaszanie sygnału wody)

  - udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego (dalej zwanych serwisem).- szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt.19 SIWZ

  - nieograniczona konsultacja techniczna -  telefoniczna i mailowa (w tym pogwarancyjna)

  - zapewnienie ciągłości pracy sondy kriogenicznej przez okres 5 lat

Zamówienie dotyczy projektu nr umowy UDA-POIG.02.01.00-30-182/09-00, pt” Zwiększenie potencjału badawczego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami NMR i krystalografii”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostawy 
z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.

## Składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

## Składanie ofert równoważnych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. W przypadku złożenia oferty równoważnej na poszczególne pozycje, należy wyraźnie wskazać różnice, które powinny być jednoznacznie zaznaczone na egzemplarzu specyfikacji technicznej (np. przez pogrubienie lub podkreślenie cech proponowanego sprzętu równoważnego).

Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

## Przewidywane zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

## Składanie ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## Umowy ramowe

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

## Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

## Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego 
i zainstalowany nie wcześniej niż 01 września oraz nie później niż  30 września 2011r.

## Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie objętej przedmiotem zamówienia tj. na dostawie spektrometru NMR o częstotliwości rezonansowej min 700 MHz,, o wartości minimum 3 000 000,00 zł brutto;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co najmniej cenie oferty brutto Wykonawcy.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 Pzp.

## Oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty

  - W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie I.5 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, tj.:

- wykazu wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej, 
jednej dostawy spektrometru NMR o częstotliwości rezonansowej min 700 MHz, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej dostawy o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy, oraz załączeniem dokumentu (np. referencje, protokół odbioru) potwierdzającego, że ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do oferty.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum wymagane jest złożenie takiego wykazu przez każdego z członków konsorcjum, natomiast Zamawiający oceniał będzie powyższy wykaz dostaw łącznie.

- opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ubezpieczenie musi opiewać na kwotę nie niższą niż zaproponowana przez Wykonawcę cena oferty brutto. Jeżeli kwota ubezpieczenia opiewać będzie na inną walutę niż złoty polski, wówczas Zamawiający, dla celów ustalenia czy Wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, przeliczy ją na złote polskie według średniego kursu NBP z dnia złożenia oferty.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy z przyczyn, o których mowa w art. 24 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

2.1.

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty;

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, które zawarte jest w załączniku nr 2 do oferty;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum), podmioty te są zobowiązane do wskazania pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (stosowne pełnomocnictwa należy załączyć), a także złożenia zapewnienia, że za wykonanie umowy będą odpowiadać solidarnie i że przed zawarciem umowy z Zamawiającym zawrą umowę regulującą ich współpracę; ponadto każdy z podmiotów działających wspólnie obowiązany jest przedstawić oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. I.6. ust. 1 lit. a)-b) i ust. 2 lit. a)-f);

- w przypadku jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest, zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp, do wskazania w ofercie jaką część zamówienia będą oni wykonywać;

- pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę, jeśli umocowanie tej osoby (osób) nie wynika 
z oświadczenia i dokumentów określonych w pkt. I.6. ust. 2 lit. b) oraz g). Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

  - Uwaga: W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 ust. 2 i § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.09.226.1817), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, tj.:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

    - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

    - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

- W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty:

- szczegółowego opisu urządzeń, który musi zawierać opis parametrów technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych (w języku polskim lub angielskim) proponowanego przedmiotu zamówienia. Opis ten 
i ewentualne załączone do niego dokumenty muszą potwierdzać, że zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymogi, które określone zostały przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Technicznej zawartej w części IV SIWZ.

- fotografii lub prospektów producenta (w języku polskim lub angielskim) potwierdzających charakterystykę techniczną zaoferowanych urządzeń, opis urządzeń wraz ze specyfikacją techniczną zaproponowanych urządzeń składających się na przedmiot zamówienia.

Dołączone dokumenty muszą potwierdzać, że zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymogi, które określone zostały przez Zamawiającego w części IV niniejszej SIWZ – Specyfikacji technicznej

### Dokumenty fakultatywne:

W celu usprawnienia przeprowadzenia postępowania Zamawiający oczekuje fakultatywnie od Wykonawcy dołączenia do oferty następujących dokumentów:

- zaparafowanego projektu umowy, zawartego w III części SIWZ,

- dowodu wniesienia wadium w pieniądzu.

## Sposób spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu

Warunki uczestnictwa w postępowaniu określone zostały w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i aktach wykonawczych do tej ustawy oraz w niniejszej SIWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne 
z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w SIWZ, jako wyłącznej podstawy postępowania. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień SIWZ.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą wymaganych oświadczeń lub dokumentów, według kryterium spełnia albo nie spełnia.

Dokumenty, o których mowa w punkcie I.6 SIWZ należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do złożenia oferty. Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść.

Zamawiający wzywa, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zgodnie z art. 26 ust. 4 Pzp, wyjaśnień dotyczących 
ww. oświadczeń lub dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę informacji.

## Sposób kontaktowania się z Zamawiającym

### Korespondencja:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca przekazuje je Zamawiającemu na adres:

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

faks: 61 852 05 32

mail: kasiaw@man.poznan.pl

Uwaga: Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Wyjaśnienia:

Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 Pzp, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej określonej w pkt. I.1 SIWZ.

### 8.3	Modyfikacja SIWZ:

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na swojej stronie internetowej, określonej w pkt. I.1 SIWZ.

### 8.4	Przedłużenie terminu składania ofert:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, zgodnie 
z treścią art. 12 a ust. 2 oraz art. 38 ust. 6 Pzp.

### 8.5	Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Katarzyna Wielentejczyk - tel. 61 852 25 09, mail: kasiaw@man.poznan.pl

## 9.	Wadium

### Informacje ogólne:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 55 370,00 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt 00/100) zł.

Wadium wnosi się na okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Wadium powinno być wniesione na rzecz Zamawiającego tj. na Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, 61-704 Poznań, ul. Noskowskiego 12/14.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

### Forma wniesienia wadium:

Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 Pzp.

### Sposoby wniesienia wadium:

- wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN :

- dla wpłat krajowych:

BRE BANK S.A. O/KORPORACYJNY W POZNANIU

UL. PÓŁWIEJSKA 42

61-888 POZNAŃ

35114011240000311566001001

- dla wpłat zagranicznych

BRE BANK S.A. O/KORPORACYJNY W POZNANIU

UL.PÓŁWIEJSKA 42

61-888 POZNAŃ

IBAN PL 35114011240000311566001001

KOD SWIFT

BREXPLPWPOZ

w takim terminie, aby zostało ono uznane na rachunku Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN najpóźniej do momentu upływu terminu składania ofert;

Uwaga: Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane będzie na rachunku bankowym Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.

- w przypadku wniesienia wadium w innych formach, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań.

Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w odrębnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust.5 ustawy pzp.

### Zwrot wadium:

Zamawiający zwróci wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 Pzp.

### Ponowne wniesienie wadium

Zamawiające wzywa Wykonawcę do ponownego wniesienia wadium, zgodnie z art. 46 ust. 3 Pzp.

### Zatrzymanie wadium:

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Pzp.

## Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

## Przygotowanie oferty

Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności, na formularzach zgodnych z załączonymi do SIWZ. Wykonawca musi złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy. Jeżeli Wykonawca nie skorzysta ze wzoru formularza ofertowego zawartego w części II SIWZ, jego oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia zawarte w tym wzorze.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentacji technicznej w języku angielskim. Zawartość oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.

W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty, z wyszczególnieniem elementów (właściwości) innych (równoważnych) niż wymagane przez Zamawiającego (np. przez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego sprzętu równoważnego). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ww. specyfikacji w języku angielskim, jednakże musi być ona dostarczona w formie papierowej.

Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:

- nazwę i adres Zamawiającego:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Noskowskiego 12/14, 61 –704 Poznań

- nazwę zamówienia,

- nazwę i dokładny adres Wykonawcy (wszystkich uczestników konsorcjum).

Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47, poz. 211 ze zm.), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć w odpowiedni sposób w swojej ofercie te informacje w celu zachowania ich poufności, np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty (w odrębnej kopercie).

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 3.10.2000r. CKN 304/00). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, opisu konfiguracji, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy załączyć w ofercie.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu, w którym dokonano zmiany.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

### Informacje ogólne:

Oferta musi wpłynąć na adres Zamawiającego:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Noskowskiego 12/14, 61 –704 Poznań

pokój nr 205

najpóźniej do dnia 24 czerwca 2010r. do godz. 10:00

Zmawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

### Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2010r. w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, przy ul. Noskowskiego 12/14 w Poznaniu, w pokoju 205 w budynku B o godz. 10:15

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

## Uzupełnianie dokumentów, poprawianie, wyjaśnienia treści oferty

### Uzupełnianie:

Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, lub pełnomocnictw potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

### Wyjaśnianie treści oferty i poprawianie omyłek:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zamawiający poprawia 
w tekście oferty omyłki, zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp, w szczególności:

- w przypadku zaistnienia w ofercie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, np. w przypadku przyjęcia przez Wykonawcę innych, niż to wynika z formularza ofertowego dołączonego do SIWZ ilości, wymienionych w poszczególnych pozycjach, Zamawiający za prawidłowe przyjmował będzie ilości wymienione w formularzu ofertowym załączonym do SIWZ pomnożone przez podaną w ofercie Wykonawcy cenę PLN brutto za 1 sztukę, co spowodować może zmianę kwoty wymienionej przez Wykonawcę w jego ofercie;

- w przypadku podania przez Wykonawcę rozbieżnie wartości kwoty łącznej liczbą i słownie, Zamawiający przyjmuje, że prawidłowo podano wartość kwoty łącznej wyrażoną słownie.

## Wykluczenie Wykonawcy

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 Pzp – uznaje się za odrzuconą.

## Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Pzp.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie 
z art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp.

Zamawiający, zgodnie z art. 90 ust. 3 Pzp, odrzuca również ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Termin zawarcia umowy

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Unieważnienie postępowania

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 93 Pzp Zamawiający unieważni postępowanie 
o udzielenie zamówienia. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

    - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

    - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

## Opis kryteriów, które Zamawiający zastosuje przy wyborze oferty

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

### Kryteria oceny ofert:

Cena 					 waga 60

Parametry techniczne			 waga 40

### Sposób oceny ofert:

Przy ocenie oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę wartość brutto zaoferowaną za wykonanie zamówienia. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według niżej określonych zasad:

Cena – Zamawiający wymaga określenia ceny zamówienia w złotych polskich. Nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych. Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być dla każdej z pozycji wyższa od zera. W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in. podatek VAT w obowiązującej stawce, koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego siedzibie Zamawiającego i uruchomienia oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SIWZ, jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy zaokrąglić w dół, powyżej i równe należy zaokrąglić w górę)

Punktacja za kryterium „cena” liczona będzie dla oferty według następującego wzoru:

cena najniższa

Liczba punktów dla kryterium „cena” = ----------------------- x kryterium

cena badana

- parametry techniczne – Zamawiający będzie dokonywać oceny systemem punktowym w następujący sposób:

- Magnes 700 MHz

- Odległość linii 5 Gs od centrum magnesu (w poziomie)

|  | Punktacja |
| --- | --- |
| ≤ 80 | 7.50 |
| 81 -160 cm | 3.75 |
| ≥ 161 cm | 0.00 |

- Dryft pola magnetycznego

|  | Punktacja |
| --- | --- |
| ≤ 7.00 Hz/h | 7.50 |
| 7.1 -11.00 Hz/h | 3.75 |
| ≥ 11.01 Hz/h | 0.00 |

- Czas utrzymania helu

|  | Punktacja |
| --- | --- |
| ≥160 dni | 10 |
| <159 dni | 0 |

- Konsola

- Siła gradientów

|  | Punktacja |
| --- | --- |
| ≥ 60 Gs/cm | 10 |
| 51 - 59 Gs/cm | 5 |
| ≤ 50 Gs/cm | 0 |

- Możliwość generowania widma wolnego od artefaktów pochodzących od detekcji kwadraturowej 
w zakresie przynajmniej 2.5 MHz

|  | Punktacja |
| --- | --- |
| Tak | 10 |
| Nie | 0 |

- Automatycznie strojona sonda 5 mm 1H{X} -700 MHz

- Stosunek intensywności sygnału 1H otrzymanego dla impulsu 450 o do intensywności sygnału dla impulsu 90 o (RF homogenaty test, testowa próbka 1% 13C-jodometanu)

|  | Punktacja |
| --- | --- |
| ≥ 86% | 5.0 |
| 80-85% | 2.5 |
| <79% | 0.0 |

- Sonda kriogeniczna

- Możliwość odsprzęgania jąder 13C, 15N oraz 31P

|  | Punktacja |
| --- | --- |
| Tak | 10 |
| Nie | 0 |

- Stosunek sygnału do szumu dla jąder 1H dla 0.1 % etylobenzenu w CDCl3, (w probówce Wilmad 545 PP)

|  | Punktacja |
| --- | --- |
| ≥ 6950 : 1 | 5.0 |
| 6700 :1 do 6949: 1 | 2.5 |
| ≤ 6699 : 1 | 0.0 |

- Stosunek sygnału do szumu dla jąder 13C, test ASTM (probówka Wilmad 545 PP)

|  | Punktacja |
| --- | --- |
| ≥ 800 :1 | 5.0 |
| 701 :1 do 799: 1 | 2.5 |
| ≤ 700 :1 | 0.0 |

- Stosunek długości trwania impulsu 90o, wyznaczony dla jąder 1H dla wodnego roztworu próbki zawierającej 250 mM NaCl, do długości trwania impulsu 90o  wyznaczonego dla jąder 1H dla wodnego 2 mM roztworu testowej próbki sacharozy nie zawierającej soli (w probówce 5 mm, przy takiej samej mocy impulsu)

|  | Punktacja |
| --- | --- |
| ≤ 1.25 | 15.0 |
| 1.26 -1.40 | 7.5 |
| ≥1.41 | 0.0 |

- Czas potrzebny na wymianę schłodzonej, gotowej do pracy sondy kriogenicznej

|  | Punktacja |
| --- | --- |
| ≤ 0.5 h | 15.0 |
| 0.6 -1.5 h | 7.5 |
| ≥ 1.6 h | 0.0 |

suma punktów uzyskanych z kryteriów cząstkowych

Ilość punktów PT =     ----------------------------------------------------------------- x waga

100

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta dla której suma punktów z tytułu obu kryteriów jest największa.

## Gwarancja

19.1 Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia według następujących zasad:

- terminy

| Przedmiot zamówienia | Czas reakcji | Czas naprawy (dni robocze) | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- |
| Spektrometr NMR o częstotliwości rezonansowej 700 MHz (16.5 T) umożliwiający zwiększenie przepustowości badań w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami biomolekularnej spektroskopii NMR wraz z osprzętem i oprogramowaniem | 48 h | Magnes i sondy - 60 dni Pozostałe urządzenia – 14 dni Komputery – 7 dni | 60 miesięcy na sondę kriogeniczną, 36 miesięcy na pozostałe urządzenia wchodzące w skład zestawu |

- przez czas reakcji na zgłoszenie awarii Zamawiający rozumie czas przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego gdzie dostarczono dany sprzęt, liczony od momentu zgłoszenia awarii;

- przez czas naprawy Zamawiający rozumie czas liczony od przybycia serwisu po zgłoszeniu awarii liczony do momentu dokonania naprawy;

- gwarancja obejmuje pełne koszty naprawy sprzętu, wraz z potrzebnymi częściami, materiałami 
i kosztami specjalisty.

- bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. Wzór tego protokołu zawiera załącznik nr 2 do projektu umowy.

- wymiana urządzeń w okresie gwarancji na nowe nastąpi w przypadku 3 istotnych jego awarii. Za istotne uszkodzenie przyjmuje się każde uszkodzenie ograniczające funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Wymiana przedmiotu zamówienia powinna nastąpić w terminach określonych w tabeli 
w ust. 2 niniejszego paragrafu w kolumnie „czas naprawy”; w przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu zamówienia (albo jego podzespołu) na nowe obowiązywać będą warunki gwarancji 
i serwisu wynikające ze złożonej oferty. Okres gwarancji będzie biegł w takim przypadku od początku.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozbudowy we własnym zakresie dostarczonego przedmiotu zamówienia po uprzednim wyrażeniu zgody przez Wykonawcę (części nie będą musiały być zakupione u Wykonawcy); jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na samodzielną rozbudowę przez Zamawiającego, będzie zobowiązany w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia dokonać w ramach już otrzymanego wynagrodzenia rozbudowy u Zamawiającego o części przez niego zakupione.

Pozostałe warunki gwarancji są wskazane w projekcie umowy.

## Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w rozumieniu art. 147 ust.2 Pzp.

## Ogłoszenie wyników postępowania

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, zgodnie z punktem I.18 SIWZ, a następnie ogłosi wyniki postępowania zgodnie z art. 92 Pzp. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz zamieści wyniki postępowania na swojej stronie internetowej określonej w pkt. I.1 SIWZ oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

## 22.	Zawarcie umowy i jej istotne postanowienia

Stosownie do art. 94 Pzp i z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a Pzp oraz art. 183 Pzp Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp; w terminie nie krótszym niż 15 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane 
w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Stosownie do wartości postępowania oraz zgodnie z art. 95 Pzp Zamawiający przekaże informację o zawarciu umowy Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Szczegółowe postanowienia umowy określone są w jej projekcie zawartym w Części III SIWZ.

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te są wprowadzane w formie aneksu podpisanego przez Strony. Zmiany te, zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp, nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. W szczególności Zamawiający dopuszcza:

    - aktualizację danych Wykonawcy poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,

b)	zmianę dotyczącą dostarczanych urządzeń składających się na przedmiot zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu) urządzenia z produkcji przez producenta, a dostępne będzie urządzenie o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; wycofanie modelu (typu) zestawu objętego przedmiotem zamówienia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować,

- zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

- zmniejszenie zakresu dostarczanego przedmiotu zamówienia oraz związane z tym zmniejszenie wartości umowy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

- z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron

## Środki ochrony prawnej

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Pzp, można wnieść odwołanie, w sposób określony w art. 180 Pzp.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ust. 1, 2, 3 i 4 Pzp.

Przepisy dotyczące odwołań regulują art.180-198 Pzp.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Przepisy dotyczące skarg regulują art. 198a – 198g Pzp.

Specyfikację zatwierdzam

podpis Kierownika Jednostki

:

II. FORMULARZ OFERTY

.........................., dnia.................

Ja(my) niżej podpisany(-i) działając w imieniu:

........................................................................................................................................................................... ........

....................................................................................................................................................................................

z siedzibą w ............................. kod.......................... przy ulicy ............................... nr................
tel. ......................................... fax ............................................. mail ........................................, NIP ....................................... REGON .......................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na ……………………, zgłaszam(y) niniejszą ofertę i oświadczam (y), że:

- Oferujemy realizację powyższego zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie:

| nazwa | wartość netto [PLN ] | stawka podatku VAT [%] | wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| Spektrometr NMR o częstotliwości rezonansowej 700 MHz (16.5 T) umożliwiający zwiększenie przepustowości badań w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami biomolekularnej spektroskopii NMR wraz z osprzętem i oprogramowaniem |  |  |  |

Wartość zamówienia ogółem (brutto)………………………PLN, słownie: .........................................., w tym netto ………...... PLN .

- Oświadczamy, iż cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia objętego przetargiem na warunkach określonych w SIWZ.

- Informujemy, że jesteśmy związani ofertą na czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wygrania przetargu 
i zawarcia umowy warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.

- Informujemy, iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, akceptujemy jej postanowienia bez zastrzeżeń oferując wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ.

- Oświadczamy, że dostarczymy do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego 
i zainstalujemy przedmiot zamówienia nie wcześniej niż 01 września oraz nie później niż 30 września 2011r.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy osobiście. Jednakże w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom oświadczamy, że wykonają oni następującą część zamówienia:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Zobowiązuję(my) się do realizacji gwarancji zgodnie z warunkami określonymi w punkcie I.19 SIWZ. Jednocześnie oświadczam(y), że warunki gwarancji realizować będę(będziemy) zgodnie z zapisami projektu umowy (część III SIWZ).

- Oświadczam(y), że zgadzam(y) się na płatność wynagrodzenia zgodnie z warunkami i w terminach określonych w § 3 projektu umowy, zawartego w III części SIWZ.

- Oświadczam(y), że wnieśliśmy wadium:

- forma i kwota wniesionego wadium: …………………………………………………………

- nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego   
w pieniądzu: ……………………………………………………………………………….

- Informuję(my), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się z projektem umowy i akceptuję(my) bez zastrzeżeń jego treść. Przyjmuję(my) do wiadomości treść art. 144 Pzp zabraniającą istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem możliwości wprowadzenia zmian w okolicznościach wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ.

- Oświadczamy, że zaoferowany przez nas sprzęt spełnia wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (wersja przekształcona), zgodnie 
z Dziennikiem Urzędowym UE z dnia 13 lutego 2008r.

- Oświadczam(y), że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.

- Oświadczam(y), że dostarczany przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej będzie wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.

- Zapewniamy możliwość zgłaszania awarii ...... godzin na dobę, w godzinach od ..... do .......,

w dniach .............. (min. 9h na dobę od godz. 8.00 do 17.00):

    - faksem pod numer 		............................................

    - mailem na adres		............................................

    - pisemnie na adres		............................................

- Oświadczamy, że zgadzamy się na płatność przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej i zgodnej z umową faktury, wystawionej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Załączamy do oferty dokumenty wyszczególnione w punktach I.6 SIWZ.

| ..................................................... | .......................................................... |
| --- | --- |
| Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę |

Załącznik nr 1 do oferty

Szczegółowa kalkulacja cenowa wraz z specyfikacją parametrów technicznych

Uwagi:

      - Cenę brutto należy podać w PLN.

      - Podana cena musi obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, w tym między innymi koszt dostawy, koszt ubezpieczenia na czas transportu i instalacji, uruchomienia urządzeń,  gwarancji i serwisu gwarancyjnego oraz szkolenia z obsługi urządzeń

      - w przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem elementów innych (równoważnych) niż wymagane przez Zamawiającego - np. poprzez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego sprzętu równoważnego.

Szczegółowa specyfikacja parametrów technicznych

| Nazwa wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres wykonawcy |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia | cena brutto | Parametry techniczne | Nazwa, typ, rok produkcji |
| Spektrometr NMR o częstotliwości rezonansowej 700 MHz (16.5 T) umożliwiający zwiększenie przepustowości badań w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami biomolekularnej spektroskopii NMR wraz osprzętem i oprogramowaniem |  |  |  |

| ......................................................... | ......................................................... |
| --- | --- |
| Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę |

Załącznik nr 2 do oferty

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam(y), że: - Spełniam(y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące: - posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez: wykazanie realizacji przynajmniej jednej dostawy, odpowiadającej swoim rodzajem dostawie objętej przedmiotem zamówienia tj. dostawie spektrometru NMR o częstotliwości rezonansowej min 700 MHz, która opiewać musi na kwotę nie niższą niż 3.000.000,00 zł brutto; - sytuacji ekonomicznej i finansowej, poprzez: przedłożenie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co najmniej cenie oferty brutto Wykonawcy. - Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z poźn. zm.). .........................................................; .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę. |

Załącznik nr 3 do oferty

| Nazwa Wykonawcy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |  |  |  |
| WYKAZ ZREALIZOWANEJ W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT MINIMUM JEDNEJ DOSTAWY Polegającej do dostawie spektrometru NMR o częstotliwości rezonansowej min 700 MHz -zgodnie z pkt. I.6.1. lit. a) SIWZ |  |  |  |  |
| W latach: |  |  |  |  |
| W zakresie: |  |  |  |  |
| l.p. | Nazwa zadania, zakres rzeczowy, parametry | Nazwa i adres podmiotu, na rzecz, którego zostało wykonane zamówienie | Kwota zrealizowanej dostawy w PLN (brutto) | Okres realizacji, (rok, miesiąc) |
| 1 1. |  |  |  |  |
| .........................................................; .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę. |

Załączniki: dokumenty potwierdzające, że ww. minimum jedna dostawa została wykonana należycie.

# III.		PROJEKT UMOWY

Umowa nr .................................

zawarta w dniu .......................... 2010r. w Poznaniu pomiędzy:

Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN, z siedzibą w Poznaniu, 61-704 Poznań, ul. Z. Noskowskiego 12/14, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

- prof. dr hab. Jerzego Boryskiego	– Z-cę Dyrektora ds. Naukowych

- Małgorzatę Radwańską – Borucką 	– Z-cę Dyrektora ds. Ogólno-Administracyjnych

a

................................, z siedzibą w ............. (kod), ul. ....................., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .................................... w Sądzie Rejonowym dla ..................., ....... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego...................., kapitał zakładowy ..............................., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1.......................................

2.......................................

§1.

Podstawą do zawarcia umowy jest rezultat przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U 2007 nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zwanej w dalszej treści umowy ustawą Pzp, zgodnie z art. 39 tej ustawy, ogłoszonego w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod nr ..........................., na dostawę do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, spektrometru NMR o częstotliwości rezonansowej 700 MHz dla 1H (16.5 T) umożliwiającego zwiększenie przepustowości badań w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami biomolekularnej spektroskopii NMR wraz z osprzętem, oprogramowaniem, instalacją i uruchomieniem zwanego w dalszej treści umowy „PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA„., według parametrów technicznych zawartych w IV części SIWZ - Specyfikacja Techniczna przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z ofertą złożoną przez  Wykonawcę.

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:

  - bezpłatne szkolenie z obsługi urządzenia podczas instalacji oraz min 10 h szkolenia po instalacji wraz 
z wykonaniem testów potwierdzających sprawność spektrometru oraz zgodność parametrów 
z dostarczoną specyfikacją (m.in. dla wszystkich sond odpowiednie testy czułości, rozdzielczości 
i kształtu linii, wygaszanie sygnału wody)

  - udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego (dalej zwanych serwisem).- szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt.19 SIWZ

  - nieograniczona konsultacja techniczna -  telefoniczna i mailowa (w tym pogwarancyjna)

  - zapewnienie ciągłości pracy sondy kriogenicznej przez okres 5 lat

Zamówienie dotyczy projektu nr umowy UDA-POIG.02.01.00-30-182/09-00, pt” Zwiększenie potencjału badawczego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami NMR i krystalografii”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostawy 
z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.

Kopia oferty Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

§2.

Wykonawca zobowiązuję się dostarczyć do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego 
i zainstalować przedmiot zamówienia nie wcześniej niż 01 września oraz nie później niż  30 września 2011r.

§3.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zrealizowany w całości przedmiot zamówienia łączną kwotę brutto .......................... (słownie: ..............) zł, w tym netto…………………………. zł

- W kwotę wynagrodzenia Wykonawcy podaną w ust.1 niniejszego paragrafu został wliczony koszt dostawy, koszt ubezpieczenia na czas transportu i instalacji, uruchomienia urządzeń, koszty gwarancji 
i serwisu gwarancyjnego oraz szkolenia z obsługi urządzeń

- Strony wzajemnie oświadczają, iż są płatnikami podatku VAT.

NIP Zamawiającego		777-00-02-062

NIP Wykonawcy		.......................

- Wykonawca zobowiązuje się do telefonicznego powiadomienia pracownika Zamawiającego 
doc. Zofia Gdaniec tel. 61 852 85 03 wew. 151 lub mail:zgdan@man.poznan.pl o gotowości dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na 30 dni roboczych przed planowanym terminem dostarczenia.

- Osoby odpowiedzialne za realizację umowy, w tym podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego:

- po stronie Zamawiającego	 	………………………...

- od stronie Wykonawcy		.......................................

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół zdawczo-odbiorczy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy i który będzie sporządzany po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Wszystkie prace związane z dostawą prowadzone będą na koszt Wykonawcy.

- Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi
 i gwarancji w przypadku wykrycia wad przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym.

- Zamawiający dokona przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto, podane na fakturze, 
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowej i zgodnej z umową faktury. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4.

Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swoich firm, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby.

§5.

- W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu wykonania przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości odsetek ustawowych, liczonych od kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia .

- W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty z winy Zamawiającego, Wykonawca naliczy odsetki 
w wysokości ustawowej, liczone od kwoty objętej opóźnieniem.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności wskazanych w §5 ust. 8.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy.

- W przypadku dwukrotnego stwierdzenia, że Wykonawca nie realizuje gwarancji i serwisu zgodnie 
z warunkami wskazanymi w niniejszej umowie, Zamawiający będzie uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy z Wykonawcą, przy równoczesnym naliczeniu kar umownych w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1.

- Ponadto Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia i w przypadku niedotrzymania terminów napraw gwarancyjnych lub wymiany poszczególnych urządzeń składających się na przedmiot zamówienia, określonych w §6 ust. 2.

- Zapłata kary umownej nie wyłącza żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zgodnie z art. 145 Prawa zamówień publicznych, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Pzp nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza:

  - aktualizację danych Wykonawcy poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,

  - zmianę dotyczącą dostarczanych urządzeń składających się na przedmiot zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu) urządzenia z produkcji przez producenta, a dostępne będzie urządzenie o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; wycofanie modelu (typu) zestawu objętego przedmiotem zamówienia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować,

  - zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

  - zmniejszenie zakresu dostarczanego przedmiotu zamówienia oraz związane z tym zmniejszenie wartości umowy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które 
to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

  - z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

  - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie 
są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron

§6.

- Wykonawca zobowiązuje się wystawić do dostarczonego przedmiotu zamówienia karty gwarancyjne, które będą doręczone Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i będą wystawiane 
z datą podpisania tego protokołu.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. według następujących zasad:

2.1 Terminy

| Przedmiot zamówienia | Czas reakcji | Czas naprawy (dni robocze) | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- |
| Spektrometr NMR o częstotliwości rezonansowej 700 MHz (16.5 T) umożliwiający zwiększenie przepustowości badań w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami biomolekularnej spektroskopii NMR z osprzętem i oprogramowaniem | 48 h | Magnes i sondy - 60 dni Pozostałe urządzenia – 14 dni Komputery – 7 dni | 60 miesięcy na sondę kriogeniczną, 36 miesięcy na pozostałe urządzenia wchodzące w skład zestawu |

- przez czas reakcji na zgłoszenie awarii Zamawiający rozumie czas przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego gdzie dostarczono dany sprzęt, liczony od momentu zgłoszenia awarii;

- przez czas naprawy Zamawiający rozumie czas liczony od przybycia serwisu po zgłoszeniu awarii liczony do momentu dokonania naprawy;

- gwarancja obejmuje pełne koszty naprawy sprzętu, wraz z potrzebnymi częściami, materiałami 
i kosztami specjalisty.

- bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. Wzór tego protokołu zawiera załącznik nr 2 do projektu umowy.

2.2 Wymiana urządzenia wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji na nowy nastąpi 
w przypadku 3 istotnych awarii danego urządzenia. Za awarię istotną przyjmuje się każde uszkodzenie ograniczające funkcjonowanie urządzenia; wymiana powinna nastąpić nie później niż w terminie do 
4 tygodni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego trzeciej awarii;

2.3. W przypadku wymiany wadliwego urządzenia wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia na nowy obowiązywać będą warunki gwarancji wynikające z niniejszej umowy.

  - W przypadku wymiany uszkodzonego sprzętu (albo jego części) na nowe obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu wynikające ze złożonej oferty. Okres gwarancji będzie biegł w takim przypadku od początku.

- Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii ...... godzin na dobę, w godzinach od .... do ....., 
w dniach ..... (min. 9h na dobę od godz. 8.00 do 17.00):

	faksem pod numer 	 	............................................

	mailem na adres			............................................

	pisemnie na adres		............................................

- W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści umowy lub 
w załącznikach stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego.

§7.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozbudowy we własnym zakresie dostarczonego przedmiotu zamówienia po uprzednim wyrażeniu zgody przez Wykonawcę (części nie będą musiały być zakupione u Wykonawcy); jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na samodzielną rozbudowę przez Zamawiającego, będzie zobowiązany 
w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia dokonać w ramach już otrzymanego wynagrodzenia rozbudowy 
u Zamawiającego o części przez niego zakupione

§8.

      - Umowa jest poddana jurysdykcji sądów polskich i prawu polskiemu

      - Spory mogące powstać na tle stosowania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego dla siedziby Zamawiającego.

§9.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Pzp oraz kodeksu cywilnego.

§10.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta wykonawcy – załącznik nr 1 do umowy.

- Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego – załącznik nr 2 do umowy.

- SIWZ

§11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§12. (w przypadku umowy z Wykonawcą zagranicznym)

            - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w wersji polskiej i angielskiej, po jednym dla każdej ze stron.

            - W przypadku rozbieżności występujących pomiędzy wersją polską a wersją angielską umowy wersja polska ma znaczenie rozstrzygające."

            - Spory mogące powstać na tle stosowania umowy podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich

Wykonawca				Zamawiający

załącznik nr 1 do umowy

Oferta Wykonawcy

załącznik nr 2 do umowy

Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

Protokół zdawczo-odbiorczy

sporządzony w .................. w dniu .......................

pomiędzy

...............................................................................

jako Wykonawcą

a

Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN z siedzibą przy ul. Z. Noskowskiego 12/14 w (61-704) Poznań, reprezentowanym przez:

..............................................................................

jako Zamawiającym

- Przedmiotem odbioru jest ……………………… w liczbie …………. dostarczony przez Wykonawcę na podstawie umowy nr ……… z dnia ……………. Szczegółowa specyfikacja sprzętu, data dostarczenia do ................oraz numery seryjne są wskazane w załączniku nr 1 do protokołu.

- Zamawiający sprawdził kompletność dostawy i prawidłowe działanie uruchomionego sprzętu oraz stwierdził, że przedmiot zamówienia został przez Wykonawcę zrealizowany w całości zgodnie 
z ofertą Wykonawcy i zawartą umową pomiędzy stronami.

- Niniejszy protokół, po jego obustronnym podpisaniu, stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Za Wykonawcę				Za Zamawiającego

załącznik nr 3 do umowy

SIWZ

# IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego spektrometru NMR o częstotliwości rezonansowej 700 MHz dla 1H (16.5 T), umożliwiającego zwiększenie przepustowości badań w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami biomolekularnej spektroskopii NMR wraz z instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie jego obsługi.

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:

a)	bezpłatne szkolenie z obsługi urządzenia podczas instalacji oraz min 10 h szkolenia po instalacji wraz 
z wykonaniem testów potwierdzających sprawność spektrometru oraz zgodność parametrów 
z dostarczoną specyfikacją (m.in. dla wszystkich sond odpowiednie testy czułości, rozdzielczości 
i kształtu linii, wygaszanie sygnału wody)

- udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego (dalej zwanych serwisem).- szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt.19 SIWZ

- nieograniczona konsultacja techniczna -  telefoniczna i mailowa (w tym pogwarancyjna)

- zapewnienie ciągłości pracy sondy kriogenicznej przez okres 5 lat

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostawy 
z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.

Dostarczony spektrometr NMR 700 MHz z dodatkowym wyposażeniem powinien składać się z następujących elementów i spełniać co najmniej następujące wymogi:

- Aktywnie ekranowany magnes nadprzewodzący 16.5 T o częstości rezonansowej dla jąder 1H – 700 MHz,

- Standardowy otwór ( 54 mm)

- Podczas instalacji oraz jego eksploatacji magnes nie może wymagać pomieszczenia wyższego niż 330 cm oraz musi być wyposażony w system antywibracyjny i wskaźnik poziomu ciekłego helu i azotu.

- Odległość linii 5 Gs od centrum magnesu nie może wynosić więcej niż 150 cm w poziomie

- Okres wymagany pomiędzy kolejnymi uzupełnieniami ciekłego helu nie krótszy niż 110 dni

- Okres wymagany pomiędzy kolejnymi uzupełnieniami ciekłego azotu nie krótszy niż 15 dni

- Linia transferowa He dostosowana do magnesu i parametrów pomieszczenia wraz z kluczem umożliwiającym odpompowanie płaszcza próżniowego

- Stabilność pola magnetycznego < 10 Hz/h

- Manostat utrzymujący stałe bezwzględne ciśnienie helu w magnesie

- Dwa czujniki poziomu tlenu z alarmem przekroczenia limitów granicznych

- Cyfrowa konsola wysokiej rozdzielczości z następującym wyposażeniem i parametrami:

- Cztery niezależne kanały częstości radiowej:

- Kanał przeznaczony do pracy w zakresie wysokich częstości odpowiadających częstości dla jąder 1H/19F przy indukcji pola magnetycznego 16.5 T. Kanał wysokich częstości musi mieć wzmacniacz linowy  o maksymalnej mocy impulsu nie mniejszej niż 100 W.

- Trzy kanały szerokopasmowe przeznaczone do pracy w zakresie niskich częstości. Przynajmniej jeden z kanałów powinien posiadać wzmacniacz liniowy obejmujący swym zakresem częstotliwość odpowiadającą jądru 31P .  Kanał ten musi mieć wzmacniacz linowy o maksymalnej mocy impulsu co najmniej 300 W. Pozostałe dwa kanały szerokopasmowe powinny być wyposażone w liniowe wzmacniacze o maksymalnej mocy impulsu co najmniej 300 W.

- Jednostka gradientowa generująca gradient minimum 50 Gs/cm na wszystkich 4 kanałach wraz 
z oprogramowaniem umożliwiającym kształtowanie gradientu wzdłuż osi Z.

  - kanał stabilizacji jądrowej 2H (lock)

  - możliwość generowania impulsów kształtowanych na wszystkich kanałach wraz z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym ich projektowanie

  - możliwość automatycznego ustawienia jednorodności pola magnetycznego z użyciem gradientów zarówno dla 1H jak i dla 2H (automatyczne shimowanie gradientowe)

  - kable i złącza niezbędne do instalacji i połączenia wszystkich elementów spektrometru

- System komputerowy do wielostanowiskowej obróbki widm NMR wraz z odpowiednim oprogramowaniem służącym do sterowania spektrometrem oraz linią wstępnej selekcji próbek.

System powinien się składać z 6 stanowisk komputerowych, w tym 5 stacji roboczych z ciekłokrystalicznymi monitorami kolorowymi (minimum 22”) oraz 1 notebooka– w tym:

- jedna stacja przeznaczona do sterowania spektrometrem,

- jedna stacja do zarządzania linią do wstępnej selekcji próbek

- pozostałe 3 stacje i 1 notebook -  do wielostanowiskowego procesowania widm 1D/2D/3D NMR.

System powinien umożliwiać pracę „on-line” ze zdalnego stanowiska komputerowego.

Oprogramowanie niezbędne do efektywnej obróbki widm 1D/2D/3D NMR oraz widm typu DOSY powinno posiadać licencję pozwalającą na nieograniczoną liczbę jednoczesnych użytkowników. Co najmniej 4 kolejne wersje oprogramowania powinny być dostarczane bezpłatnie.

Możliwość  procesowania widm 1D/2D/3D NMR w systemie WINDOWS przez przynajmniej 20 stacji roboczych

W skład systemu powinna wchodzić sieciowa kolorowa drukarka laserowa formatu A4 sprzętowo pozwalająca na wydruk dwustronny.

Parametry techniczne komputerów zarządzających pracą spektrometru i linii wstępnej selekcji próbek (2 stacje robocze) powinny być zgodne z wymogami tych urządzeń i pozwalać na pełną możliwość wykorzystania różnych opcji pomiarowych

Minimalne wymagania co do stacji roboczych służących do obróbki widm - 3 sztuki:

- Płyta główna: k. sieciowa 1 Gb PS, k. dźwiękowa, kontroler RAID, obsługa pamięci DDR 3 (1066, 1200, 1333, 1600 MHz), Chipset Intel P45 Expresss lub równoważny o niezgorszych parametrach

- Procesor: minimum czterordzeniowy - min 3 GHz na rdzeń + wentylator (max 21dBA np. Zalman model CNPS 9500 A)

- Pamięć RAM: minimum 4 GB DDR 3 (1066)

- Karta graficzna: zewnętrzny układ graficzny do zastosowań profesjonalnych (np. nvidia quadro FX, PCi-E x16)

- Dysk twardy: 2 x min 300GB Serial ATA bufor 16 MB, prędkość obrotowa talerzy min 10 tys. obrotów/min, dyski , dyski pracujące w trybie RAID (np. WD VelociRaptor)

- Napęd optyczny: nagrywarka DVD +/- RW, DL, Light Scribe + oprogramowanie

- Zasilacz: aktywne PFC, aktywne chłodzenie, min 500W, zgodny z CE, ES

- Klawiatura  bezprzewodowa , o układzie klasycznym US

- Mysz: bezprzewodowa, laserowa

- Obudowa: min 2 wentylatory  max 21 dBA 12 cm (panel przedni i tylni), wyprowadzenie 2 x USB, FireWire, czytnik kart SD, XD, MS i innych na panelu przednim

- Monitor : 22” Full HD, DVI, D-sub

- System operacyjny: Microsoft Windows 7 PRO PL OEM 64 bit

Minimalne wymagania dla notebooka -1 sztuka:

- przekątna ekranu LCD 15.40 cali; nominalna rozdzielczość LCD 1680 x 1050 pikseli; typ ekranu matowy (non-glare)

- procesor : min dwurdzeniowy (2.8 GHz, 6 MB cache)

- wielkość pamięci RAM 4 GB DDR3 (1066 MHz); pamięci RAM rozszerzalna do 8.00 GB

- pojemność dysku twardego 320 GB 7200 RPM Serial ATA

- napęd optyczny DVD+/-RW DL

- dedykowana karta graficzna (obsługująca DirectX10), min 512 MB pamięci VRAM

- wyjścia karty graficznej D-Sub. HDMI

- typ akumulatora litowo-jonowa; 9-cio komorowy czas pracy na akumulatorze 3.00 godz.

- karta dźwiękowa stereo; wejście mikrofonu; wejście liniowe

- łączna moc wbudowanych głośników 2.00 W

- czytnik kart pamięci: xD, SD, MS-Pro, MMC, Memory Stick

- komunikacja: WiFi IEEE 802.11a/g/n, modem analogowy, LAN 1 Gbps, Bluetooth

- interfejsy: 3x USB, ExpressCard, FireWire, PCMCIA (card bus)

- kamera 1.3 Mpix, wbudowany mikrofon

- zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional + dołączone oprogramowanie XP Professional

- waga  max 2.70 kg

- Serwer plików (Dysk sieciowy)

System - Embeded Linux

Procesor - Intel Atom 1.66 GHz (D410) single core

Pamięć - 1 GB DDR RAM

Ilość dysków - min. 2 x 3.5" SATA II - kieszenie z funkcją hot-swap

Sieć - min. 2 x Gigabit LAN

Złącza dodatkowe - min. 2 x USB, 2 x eSATA

Obsługa trybów RAID - min. RAID 1, RAID 0

Funkcje RAID - rozbudowa i zmiana trybu RAID "on-line" bez restaru urządzenia

Obsługiwane systemy operacyjne - Windows, Mac OSX, Linux, Unix

Protokoły sieciowe - CIFS / SMB, AFP, NFS, HTTP, FTP, HTTPS, NTP, SNMP, Telnet, SSH

Konfiguracja sieci - TCP / IP, stały lub dynamiczny adres

Multi IP - możliwe oddzielne adresy IP na każdym porcie sieciowym

Bezpieczeństwo sieciowe - filtr IP, FTP over SSL, tryb pasywny

Szyfrowanie wolumenów - min. AES 256 bitowe

Zarządzanie dyskami - skanowanie złych sektorów, SMART,

Serwer plików i FTP - FTP over SSL, TLS, tryb pasywny, kontrola pasma FTP

Zarządzanie systemem - poprzez przeglądarkę internetową

Logi systemowe - użytkownicy, alarmy, błędy, połączenia do plików, przydziały DHCP

ilośc użytkowników - min. 2048

Max ilość grup - min. 256

Max ilość folderów - min. 256

Max ilość połączeń - min. 256

Język interfejsu - min. Polski, Angielski

Zasilanie - zewnętrzny zasilacz

Funkcje i usługi dodatkowe - Wake on LAN, UPnP, Windows Active Directory, iSCSI target, Virtual Disk

- System regulacji i stabilizacji temperatury:

  - Jednostka kontroli i regulacji temperatury w zakresie minimum od -150 oC do +180 oC z  dokładnością minimum ± 0.1 oC

  - Jednostka do chłodzenia gazu regulującego temperaturę w sondzie, pozwalająca na wielodniowe pomiary w temperaturze poniżej temperatury pokojowej (przynajmniej w zakresie temperatur od 20 oC do  0oC lub niższej)

  - Oprzyrządowanie umożliwiające długotrwałe wykonywanie pomiarów niskotemperaturowych, gdzie medium chłodzącym jest azot gazowy generowany z ciekłego azotu. Dostarczony zbiornik ciekłego azotu powinien być wyposażony w wymiennik ciepła i rurę transferową pozwalającą na podłączenie jej do sond.

- Sondy temperaturowe z gradientem Z:

- Sonda 5 mm, automatycznie strojona, z cewką obserwacyjną X oraz oddzielną cewką dla 1H; minimalny zakres częstości cewki X: 15N – 31P ; cewka  2H-lock.

- Trójrezonansowa sonda 5 mm z cewką obserwacyjną 1H i cewkami  odsprzęgania 13C i 15N (1H-observe, 13C / 15N-decoupling), cewka 2H-lock

- Trójrezonansowa sonda 5 mm z cewką obserwacyjną 1H i cewkami  odsprzęgania 13C i 31P (1H-observe, 13C / 31P-decoupling), cewka  2H-lock

W zestawie powinien znajdować się komplet niezbędnych filtrów wycinających lub przepuszczających odpowiednie pasma częstości. Gradient dla cewki gradientowej w osi Z musi wynosić minimum 50 Gs/cm.

- Sonda kriogeniczna

Automatycznie strojona, gradientowa (Z), trójrezonansowa sonda kriogeniczna z cewką obserwacyjną 1H i cewkami  odsprzęgania 13C i 15N; cewka  2H-lock. Sonda powinna umożliwiać pomiary wodnych roztworów próbek zawierających do 500 mM stężenia soli, zapewniając jednocześnie jak najmniejszą stratę czułości.

Układ kriogeniczny, w którym kompresor helu chłodzony jest powietrzem. Urządzenie to powinno być wyposażone we własny system UPS oraz system zabezpieczający sondę przed awarią prądu.

Zestaw dodatkowych spinerów dla sondy kriogenicznej: 2 sztuki dla probówek o średnicy 5 mm oraz 
2 sztuki dla probówek o średnicy 3 mm

W zestawie powinien znajdować się komplet niezbędnych filtrów wycinających lub 	przepuszczających odpowiednie pasma częstości.

- Linia służąca do wstępnej selekcji próbek o charakterze biomolekularnym, spełniająca rolę dodatkowego kanału o częstości 500 MHz i będąca nieodłącznym elementem całego systemu NMR. Linia ta powinna mieć możliwość automatycznej selekcji minimum 90 próbek i zawierać odpowiednią liczbę spinerów: 90 sztuk dla probówek o średnicy 5 mm oraz co najmniej 12 sztuk dla probówek 
o średnicy 3 mm. Wszystkie spinery powinny nadawać się do pomiarów w całym zakresie temperatur, który linia ta umożliwia.  Automatycznie strojone głowice (z gradientem Z) umożliwiać muszą przeprowadzenie następujących eksperymentów:

- 3D, rezonansu potrójnego z jednoczesnym odsprzęganiem jąder 13C, 15N i 2H

- 2D, korelacyjnych typu 19F-1H oraz  19F-X

- 2D, korelacyjnych typu 1H-X, gdzie X pokrywa zakres częstości przynajmniej pomiędzy 15N-31P

W zestawie powinien znajdować się również:

- termostat umożliwiający pomiary w zakresie temperatur przynajmniej od -10 oC do 20 oC

- komplet niezbędnych filtrów wycinających lub przepuszczających odpowiednie pasma częstości

- koncentrator próżniowy umożliwiający przygotowanie próbek, składający się z wirówki próżniowej ( obroty do 1725 rpm), pułpaki termicznej do wychwytywania rozpuszczalników (-55 oC), rotora 12-17 mm, rotora heksagonalnego i próżniowej pompy olejowej o wydajności 98 l/min i próżni o wartości 0,002 mBar

- Ciekły hel i ciekły azot oraz gazowy hel i azot w ilości potrzebnej do uruchomienia spektrometru  i zabezpieczający pracę zarówno spektrometru jak i linii wstępnej selekcji próbek w czasie od instalacji aż do odbioru technicznego spektrometru.

Przedmiotem oceny punktowej będą następujące parametry techniczne:

      - Magnes 700 MHz

  - Odległość linii 5 Gs od centrum magnesu (w poziomie)

| ≤ 80 | 7.50 |  |
| --- | --- | --- |
| 81 -160 cm | 3.75 |  |
| ≥ 161 cm | 0.00 |  |

  - Dryft pola magnetycznego

| ≤ 7.00 Hz/h | 7.50 |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 -11.00 Hz/h | 3.75 |  |
| ≥ 11.01 Hz/h | 0.00 |  |

  - Czas utrzymania helu

| ≥160 dni | 10 |  |
| --- | --- | --- |
| <159 dni | 0 |  |

      - Konsola

        - Siła gradientów

| ≥ 60 Gs/cm | 10 |  |
| --- | --- | --- |
| 51 - 59 Gs/cm | 5 |  |
| ≤ 50 Gs/cm | 0 |  |

        - Możliwość generowania widma wolnego od artefaktów pochodzących od detekcji kwadraturowej w zakresie przynajmniej 2.5 MHz

| Tak | 10 |  |
| --- | --- | --- |
| Nie | 0 |  |

      - Automatycznie strojona sonda 5 mm 1H{X} -700 MHz

        - Stosunek intensywności sygnału 1H otrzymanego dla impulsu 450 o do intensywności sygnału dla impulsu 90 o (RF homogenaty test, testowa próbka 1% 13C-jodometanu)

| ≥ 86% | 5.0 |  |
| --- | --- | --- |
| 80-85% | 2.5 |  |
| <79% | 0.0 |  |

      - Sonda kriogeniczna

        - Możliwość odsprzęgania jąder 13C, 15N oraz 31P

| Tak | 10 |  |
| --- | --- | --- |
| Nie | 0 |  |

  - Stosunek sygnału do szumu dla jąder 1H dla 0.1 % etylobenzenu w CDCl3, 
(w probówce Wilmad 545 PP)

| ≥ 6950 : 1 | 5.0 |  |
| --- | --- | --- |
| 6700 :1 do 6949: 1 | 2.5 |  |
| ≤ 6699 : 1 | 0.0 |  |

  - Stosunek sygnału do szumu dla jąder 13C, test ASTM (probówka Wilmad 545 PP)

| ≥ 800 :1 | 5.0 |  |
| --- | --- | --- |
| 701 :1 do 799: 1 | 2.5 |  |
| ≤ 700 :1 | 0.0 |  |

  - Stosunek długości trwania impulsu 90o, wyznaczony dla jąder 1H dla wodnego roztworu próbki zawierającej 250 mM NaCl, do długości trwania impulsu 90o  wyznaczonego dla jąder 1H dla wodnego 2 mM roztworu testowej próbki sacharozy nie zawierającej soli (w probówce 5 mm, przy takiej samej mocy impulsu)

| ≤ 1.25 | 15.0 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.26 -1.40 | 7.5 |  |
| ≥1.41 | 0.0 |  |

  - Czas potrzebny na wymianę schłodzonej, gotowej do pracy sondy kriogenicznej

| ≤ 0.5 h | 15.0 |  |
| --- | --- | --- |
| 0.6 -1.5 h | 7.5 |  |
| ≥ 1.6 h | 0.0 |  |

- Szkolenie na miejscu, po zainstalowaniu przyrządu – minimum 10 dni roboczych

- Gwarancja 60 miesięcy na sondę kriogeniczną, 36 miesięcy na pozostałe urządzenia wchodzące 
w skład zestawu

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:

- bezpłatne szkolenie z obsługi urządzenia podczas instalacji oraz min 10 h szkolenia po instalacji wraz 
z wykonaniem testów potwierdzających sprawność spektrometru oraz zgodność parametrów 
z dostarczoną specyfikacją (m.in. dla wszystkich sond odpowiednie testy czułości, rozdzielczości 
i kształtu linii, wygaszanie sygnału wody)

- udzielenie gwarancji - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w § 6 ust.2.1 niniejszej umowy.

- nieograniczona konsultacja techniczna -  telefoniczna i mailowa (w tym pogwarancyjna)